## Лист1
«СОГЛАСОВАНО» Директор Депаздрава Югры ____________ А.А.Добровольский "_________"____________2018 г. | [6 empty] | «УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач БУ " Федоровская городская больница"
____________________ Е.В.Хрушков
"_________"____________2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электрокардиографа многоканального
№ п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки* |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара****
|  | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) ** | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) *** | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электрокардиограф многоканальный | 1.1 | Назначение | для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека |  | штук | 1
|  | 1.2 | Область применения: | функциональная диагностика, службы скорой неотложной медицинской помощи, педиатрия, кардиология
|  | 1.3 | Общие требования
|  | 1.3.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие
|  | 1.3.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие
|  | 1.3.3 | Свидетельство об утверждении типа средства измерений | наличие
|  | 1.3.4 | Руководство по эксплуатации | наличие
|  | 1.3.5 | Гарантия срок эксплуатации, мес. |  | Не менее 12
|  | 1.3.6 | Техническое обслуживание и ремонт в постгарантийный период | наличие
|  | 1.4 | Технические и метрологические характеристики
|  | 1.4.1 | Диапазон входных напряжений, мВ | от 0,03 до 10
|  | 1.4.2 | Пределы погрешности измерения напряжения:
|  | 1.4.2.1 | Абсолютная в диапазоне от 0,05 до 0,5 мВ, мкВ |  | Не более 25
|  | 1.4.2.2 | Относительная в диапазоне от 0,5 до 10 мВ, % |  | Не более 5
|  | 1.4.3 | Чувствительность, мм/мВ | 2,5; 5; 10; 20, 40
|  | 1.4.4 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала |  | Не менее 100000
|  | 1.4.5 | Скорость движения носителя записи , мм/с | 5, 10, 12.5, 25,50
|  | 1.4.6 | Пределы погрешности измерения интервалов времени:
|  | 1.4.6.1 | Абсолютная в диапазоне от 0,02 до 0,2 с, мс |  | Не более 10
|  | 1.4.6.2 | Относительная в диапазоне от 0,2 до 10 c, % |  | Не более 5
|  | 1.4.7 | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин | от 30 до 300
|  | 1.4.8 | Пределы погрешности измерения ЧСС:
|  | 1.4.8.1 | Абсолютная в диапазоне от 30 до 120 уд/мин , уд/мин |  | Не более 2
|  | 1.4.8.2 | Относительная в диапазоне от 120 до 300 уд/мин, % |  | Не более 2
|  | 1.4.9 | Разрядность аналогоцифрового преобразования, бит |  | Не менее 24
|  | 1.4.10 | Частота дискретизации, кГц/канал | 4
|  | 1.4.11 | Входной импеданс, Мом |  | Не менее 10
|  | 1.4.12 | Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ, Гц | от 0,05 до 250
|  | 1.4.13 | Диапазон регистрируемых частот,Гц | от 0,05 до 150
|  | 1.5 | Функциональные характеристики
|  | 1.5.1 | Режим работы | автоматический и ручной
|  | 1.5.2 | Время регистрации в автоматическом режиме
|  | 1.5.3 | Синхронный съем 12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера | 3,4,6,8,10
|  | 1.5.4 | Регистрация дополнительных отведений по Нэбу | наличие
|  | 1.5.5 | Регистрация пользовательских групп отведений | по выбору
|  | 1.5.6 | Встроенный принтер | наличие
|  | 1.5.7 | Термопринтер, разрешение печати по вертикали, точек на мм | 8
|  | 1.5.8 | Термопринтер, разрешение печати по горизонтали, точек на мм | 16
|  | 1.5.9 | Печать координатной сетки | наличие
|  | 1.5.10 | Носитель записи | термобумага
|  | 1.5.11 | Вид | рулон, Z-сложение
|  | 1.5.12 | Ширина рулона, мм |  | не менее 110
|  | 1.5.13 | Одновременная печать отведений | 3/6; 4 ;3 отведения с дополнительным каналом ритма; 12 отведений поперек бумаги
|  | 1.5.14 | Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров | наличие
|  | 1.5.15 | Тип экрана | графический цветной с сенсорной панелью
|  | 1.5.16 | Диапазон разрешения экрана, точек |  | Не менее 640*480
|  | 1.5.17 | Размер экрана по диагонали, мм |  | Не менее 14
|  | 1.5.18 | Количество отведений на дисплее | 3/6/12
|  | 1.5.19 | Регулирование яркости экрана дисплея | наличие
|  | 1.5.20 | Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея | наличие
|  | 1.5.21 | Определение кардиостимулятора | наличие
|  | 1.5.22 | Защита от дефибрилляции | наличие
|  | 1.5.23 | Звуковая индикация сердечного ритма с регулированием уровня звука | наличие
|  | 1.5.24 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги | наличие
|  | 1.5.25 | Встроенная память, количество ЭКГ |  | Не менее 100
|  | 1.5.26 | Внешняя память | карта памяти типа microSD
|  | 1.5.27 | Объём памяти, Гб |  | Не менее 16
|  | 1.5.28 | Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа | наличие
|  | 1.5.29 | Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ | наличие
|  | 1.5.30 | Интерпретация ЭКГ | синдромальное заключение
|  | 1.5.31 | Графическое построение усредненных кардиоциклов с нанесением временных меток | наличие
|  | 1.5.32 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB | наличие
|  | 1.5.33 | Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 5 до 30 % | наличие
|  | 1.5.34 | Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма | наличие
|  | 1.5.35 | Автоматическое упреждение при записи, с | 1,2,3
|  | 1.5.36 | Автоматический старт по таймеру, мин | от 1 до 59
|  | 1.5.37 | Автоматическое выключение прибора | наличие
|  | 1.5.38 | Передача ЭКГ по сети GSM | наличие
|  | 1.5.39 | Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера | наличие
|  | 1.5.40 | Ввод данных пациента и информации о ЛПУ | наличие
|  | 1.5.41 | Автоматическое измерение элементов ЭКГ , параметры |  | Не менее 20
|  | 1.5.42 | Тип защиты от поражения электрическим током | CF
|  | 1.5.43 | Класс защиты от поражения электрическим током | I
|  | 1.5.44 | Климатические условия эксплуатации:
|  | 1.5.44.1 | Температура окружающей среды, °С | от +10 до +40
|  | 1.5.44.2 | Влажность, % |  | Не более 95
|  | 1.5.45 | Группа устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 50444-92 | 5
|  | 1.5.46 | Габаритные размеры
|  | 1.5.46.1 | Длина, мм |  | Не менее 265
|  | 1.5.46.2 | Ширина, мм |  | Не менее 195
|  | 1.5.46.3 | Высота, мм |  | Не менее 70
|  | 1.5.47 | Масса, кг |  | Не более 1,5
|  | 1.5.48 | Питание:
|  | 1.5.48.1 | От сети переменного тока напряжением, В |  | Не более 242
|  | 1.5.48.2 | Встроенной (съемной) аккумуляторной батареи напряжением, в |  | Не более 15
|  | 1.5.48.3 | Бортовой сети автомобиля напряжением, В |  | Не более 15
|  | 1.5.49 | Время работы от съемной батареи аккумуляторов в режиме мониторирования, ч |  | Не менее 3
|  | 1.5.50 | Время заряда аккумуляторной батареи, ч |  | Не более 5
|  | 1.5.51 | Кабель пациента электрокардиографический | наличие
|  | 1.5.51.1 | Кабель предназначен для передачи биопотенциалов сердечной деятельности человека | соответствие
|  | 1.5.51.2 | Диапазон передачи, мВ | от 0,03 до 10
|  | 1.5.51.3 | Количество проводов отведений |  | Не менее 10
|  | 1.5.51.4 | Длина кабеля пациента, мм |  | Не менее 2650
|  | 1.5.51.5 | Длина проводов пациента конечностных, мм |  | Не менее 1000
|  | 1.5.51.6 | Длина проводов отведений грудных, мм |  | Не менее 800
|  | 1.5.51.7 | Материал для изготовления кабеля | TRONIC-CY (LiY-CY)
|  | 1.5.51.8 | Размер, mm2 | 10*0,14
|  | 1.5.51.9 | Ремонтопригодность:
|  | 1.5.51.9.1 | Разборные штекеры проводов отведений; | наличие
|  | 1.5.51.9.2 | Разборный корпус соединителя с электрокардио-графом; | наличие
|  | 1.5.51.9.3 | Разборный корпус c узлом защиты и коммутации проводов отведений | наличие
|  | 1.5.51.10 | Соединитель с электрокардиографом | типа D-Subс 15 контактами
|  | 1.5.51.11 | Конструкция штекера проводов отведений | контакт пружинный типа "банан"
|  | 1.5.51.12 | Диаметр, мм |  | Не менее 4
|  | 1.5.51.13 | Стандартная маркировка штекеров проводов отведений в соответствии с ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 | наличие
|  | 1.6 | Комплектация
|  | 1.6.1 | Электрокардиограф совместимый с ПО Cardio PC LTD | наличие
|  | 1.6.2 | Кабель пациента |  | Не менее 5
|  | 1.6.3 | Шнур питания сетевой | наличие
|  | 1.6.4 | Комплект многоразовых электродов |  | Не менее 2
|  | 1.6.5 | Комплект эксплуатационной документации | наличие
|  | 1.6.6 | Стартовый комплект расходных материалов |  | Не менее 2
|  | 1.6.7 | Сумка-футляр для транспортирования | наличие
* Пустые ячейки заполнению не подлежат.
** Вносить изменения в наименования показателей не допускается.
*** Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.
****заполняется участником закупки на момент подачи заявки.
Ф. И. О. исполнителя_______________ главная медицинская сестра З.А.Мулалиева
Контактный телефон 8(3462)732-158