| № п/п | Наименование | Бебигард 1103 | BABYLIFE, BLF-2001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ДИКСИОН», Россия | Medicor, Венгрия |
| 1 | Назначение: | Для выхаживания новорожденных и недоношенных детей | Для выхаживания новорожденных и недоношенных детей |
| 2 | Рабочая камера с боковыми двойными стенками | наличие | наличие |
| 3 | Специальная система циркуляции воздуха внутри кювеза, которая минимизирует потоки внутри камеры, а при открытии дверцы препятствует снижению температуры воздуха в инкубаторе | наличие | наличие |
| 4 | Скорость потока воздуха над матрацем, м/сек | 0,15 | 0,15 |
| 5 | Уровень шума внутри инкубатора, дБ | 50 | 50 |
| 6 | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха | наличие | наличие |
| 7 | Время непрерывной работы: без ограничений | наличие | наличие |
| 8 | Контролируемые параметры: 1.Температура воздуха в инкубаторе 2. Температура тела ребенка | наличие | наличие |
| 9 | Сервоконтроль температуры воздуха | наличие | наличие |
| 10 | Диапазон отображения,оС | 5-65 | 5-65 |
| 11 | Рабочий диапазон,оС | 25-37 | 27-37 |
| 12 | Диапазон отображения в режиме сверхобогрев, оС | 37-39 | 37-39 |
| 13 | Время выхода на режим, мин. | 30 | 40 |
| 14 | Вариабельность температуры (по времени),оС, | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Отклонения температуры на поверхности матраца,оС | 0,8 | 0,5 |
| 16 | Точность датчика температуры,оС | 0,3 | 0,3 |
| 17 | Сервоконтроль температуры кожи | наличие | наличие |
| 18 | Диапазон отображения, оС | 5-65 | 5-65 |
| 19 | Рабочий диапазон, оС | 34-37 | 34-36 |
| 20 | Диапазон отображения в режиме сверхобогрев, оС | 37-38 | 36-38 |
| 21 | Точность датчика температуры кожи, оС | 0,3 | 0,1 |
| 22 | Встроенный в корпус резервуар для воды | наличие | наличие |
| 23 | Тип увлажнителя: за счет нагрева | наличие | наличие |
| 24 | Диапазон отображения, % | 1-99 | 1-99 |
| 25 | Использование очищенной и дистиллированной воды | наличие | наличие |
| 26 | Сигналы тревог |  |  |
| 26.1 | Нарушения электроснабжения | наличие | наличие |
| 26.2 | Тревога двигателя: | наличие | наличие |
| 26.3 | Неисправность двигателя | наличие | наличие |
| 26.4 | Двигатель вращается слишком медленно | наличие | наличие |
| 26.5 | Прекратился поток воздуха | наличие | наличие |
| 26.6 | Неисправность датчика температуры воздуха | наличие | наличие |
| 26.7 | Тревога смещения датчика температуры тела | наличие | наличие |
| 26.8 | Неисправен датчик температуры тела | наличие | наличие |
| 26.9 | Тревога отклонения температуры (высокая температура кожи или воздуха) | наличие | наличие |
| 26.10 | Тревога отклонения температуры (низкая температура кожи или воздуха) | наличие | наличие |
| 26.11 | Тревога перегрева (высокая температура в режиме контроля температуры воздуха или кожи) | наличие | наличие |
| 26.12 | Тревога неисправности микропроцессора | наличие | наличие |
| 27 | Технические характеристики |  |  |
| 27.1 | Мобильное основание на 4-х колесах | наличие | наличие |
| 27.2 | Количество колес с блокировкой, шт. | 2 | 2 |
| 27.3 | Окошко для доступа к ребенку, шт. | 6 | 6 |
| 27.4 | Окошко с фиксируемыми дверками, шт. | 5 | 5 |
| 27.5 | Открытие дверок осуществляется однократным прикосновением к фиксатору | наличие | наличие |
| 27.6 | Окна с ирисовой диафрагмой, шт. | 1 | 1 |
| 27.7 | Откидывающаяся вниз передняя панель, облегчают быстрый доступ к ребенку | наличие | наличие |
| 28 | Характеристики индикаторов |  |  |
| 28.1 | Температура воздуха /ребенка | наличие | наличие |
| 28.2 | Индикатор сверхобогрева | наличие | наличие |
| 28.3 | Влажность | наличие | наличие |
| 28.4 | Индикатор заряда батареи | наличие | наличие |
| 28.5 | Индикатор интенсивности нагрева | наличие | наличие |
| 28.6 | Индикатор сбоя питания | наличие | наличие |
| 28.7 | Индикатор тревоги (световое и звуковое оповещение) | наличие | наличие |
| 28.8 | Блокировка клавиатуры | наличие | наличие |
| 28.9 | Размер матраца, мм | 630*360 | 580*330 |
| 28.10 | Максимальная нагрузка на матрац, кг. | 10 | 12 |
| 28.11 | Ложе пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга/Фоулера | наличие | наличие |
| 28.12 | Угол регулировки Тренделенбурга/Фоулера, ° | 12 | 14 |
| 28.13 | Инфузионная стойка с креплением на инкубатор | наличие | наличие |
| 28.14 | Максимальная нагрузка на инфузионную стойку, кг. | 2 | 2 |
| 28.15 | Полка для дополнительного оборудования с креплением на стойку инкубатора | наличие | наличие |
| 28.16 | Ящики для принадлежностей, шт. | 2 | 2 |
| 28.17 | Шкафчик для принадлежностей, шт. | 1 | 1 |
| 28.18 | Защитный, противоударный бампер по периметру всего основания инкубатора | наличие | наличие |
| 28.19 | Кнопка заглушения /сброса сигнала тревоги | наличие | наличие |
| 28.20 | Аккумуляторная батарея (обеспечивает сигнал тревоге при отключении питания) | наличие | наличие |
| 28.21 | Блокировка клавиатуры | наличие | наличие |
| 28.22 | Индикатор нагрева в диапазоне, % | 0-100 | 1-99 |
| 28.23 | Шаг регулировки, % | 10 | 10 |
| 29 | Габаритные и электрические характеристики |  |  |
| 29.1 | Общие размеры, мм | 1350*650*1440 | 980*780*1445 |
| 29.2 | Размеры колпака, мм | 860*410*450 |  |
| 29.3 | Высота инкубатора от пола до матраца, мм | 960 | 980 |
| 29.4 | Высота от ложа (матрасика) до верхнего края колпака при минимально поднятом ложе, мм | 370 | 375 |
| 29.5 | Высота от ложа (матрасика) до верхнего края колпака при максимально поднятом ложе, мм | 270 | 275 |
| 29.6 | Масса инкубатора, кг. | 116 | 90 |
| 29.7 | Электропитание, 220/50 В/Гц | наличие | наличие |
| 29.8 | Потребляемая мощность максимальная, ВА | 400 | 420 |
| 30 | Эксплуатационные характеристики |  |  |
| 30.1 | Диапазон влажности,% | 30-75 | 30-70 |
| 30.2 | Диапазон температуры, °С | -40 +55 | -35 +55 |
| 31 | Комплект поставки |  |  |
| 31.1 | Колпак с двойными боковыми стенками, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.2 | Стенд-основание, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.3 | Ящики, шт. | 2 | 2 |
| 31.4 | Полка, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.5 | Матрац, шт. | 2 | 2 |
| 31.6 | Датчик температуры, шт. | 2 | 2 |
| 31.7 | Датчик кислорода, шт. | 2 | 2 |
| 31.8 | Весы интегрированные, шт. | наличие | наличие |
| 31.9 | Инфузионная стойка, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.10 | Фильтр бактериальный, шт. | 3 | 2 |
| 31.11 | Трубка с фильтром для воды, шт. | 2 | 2 |
| 31.12 | Шестигранники, шт. | 4 | 4 |
| 31.13 | Отвертка, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.14 | Набор крепежа, комплект | 2 | 2 |
| 31.15 | Шланг кислородный для центральной сети, шт. | 2 | 1 |
| 31.16 | Сетевой кабель, 1 шт. | наличие | наличие |
| 31.17 | Инструкция по эксплуатации | наличие | наличие |
| 31.18 | Паспорт | наличие | наличие |
| 32 | Средний срок службы инкубатора, лет | 8 | 8 |
| 33 | Гарантийный срок, мес. | 12 | 12 |