## Лист1
«СОГЛАСОВАНО» Директор Депаздрава Югры ____________ А.А.Добровольский "_________"____________2019 г. |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач БУ " Федоровская городская больница" ____________________ Е.В.Хрушков "_________"____________2019 г.
Сравнительная таблица характеристик медицинского оборудования на поставку электрокардиографа трехканального с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт)
№ п/п | Наименование товара | № п/п | Наименование показателя характеристики объекта закупки | Значения показателей характеристик объекта закупки
|  |  |  | торговое наименование товара (марка, модель, товарный знак, производитель) №1 | торговое наименование товара (марка, модель, товарный знак, производитель) №2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт) |  |  | Электрокардиограф многоканальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион» Россия | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т мод. Е-104 Россия
|  | 1.1 | Назначение | для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца у всех возрастных групп | для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека
|  | 1.2 | Область применения: | функциональная диагностика, службы скорой неотложной медицинской помощи, педиатрия, кардиология | функциональная диагностика, службы скорой неотложной медицинской помощи, педиатрия, кардиология
|  | 1.3 | Технические и метрологические характеристики
|  | 1.3.1 | Диапазон входных напряжений, мВ | от 0,03 до 10 | от 0,03 до 10
|  | 1.3.2 | Пределы погрешности измерения напряжения:
|  | 1.3.2.1 | Абсолютная в диапазоне от 0,05 до 0,5 мВ, мкВ | 25 | 25
|  | 1.3.2.2 | Относительная в диапазоне от 0,5 до 10 мВ, % | 5 | 5
|  | 1.3.3 | Чувствительность, мм/мВ | 2,5; 5; 10; 20, 40 | 2.5, 5, 10, 20, 40
|  | 1.3.4 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 100000 | 100
|  | 1.3.5 | Скорость развертки, мм/сек | 5, 10, 12.5, 25,50 | 12.5, 25,50
|  | 1.3.6 | Пределы погрешности измерения интервалов времени:
|  | 1.3.6.1 | Абсолютная в диапазоне от 0,02 до 0,2 с, мс | 10 | 10
|  | 1.3.6.2 | Относительная в диапазоне от 0,2 до 10 c, % | 5 | 5
|  | 1.3.7 | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин | от 30 до 300 | от 30 до 240
|  | 1.3.8 | Пределы погрешности измерения ЧСС:
|  | 1.3.8.1 | Абсолютная в диапазоне от 30 до 120 уд/мин , уд/мин | 2 | 2
|  | 1.3.8.2 | Относительная в диапазоне от 120 до 300 уд/мин, % | 2 | 2
|  | 1.3.9 | Разрядность аналогоцифрового преобразования, бит | 24 | 24
|  | 1.3.10 | Частота дискретизации, кГц/канал | 4 | 4
|  | 1.3.11 | Входной импеданс, Мом | 10 | 9
|  | 1.3.12 | Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ, Гц | от 0,05 до 250 | -
|  | 1.3.13 | Диапазон регистрируемых частот,Гц | от 0,05 до 150 | -
|  | 1.4 | Функциональные характеристики
|  | 1.4.1 | Режим работы | автоматический и ручной | автоматический, ручной, мониторный
|  | 1.4.2 | Время регистрации в автоматическом режиме
|  | 1.4.3 | Синхронный съем 12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,10
|  | 1.4.4 | Регистрация дополнительных отведений по Нэбу | наличие | наличие
|  | 1.4.5 | Регистрация пользовательских групп отведений | по выбору | -
|  | 1.4.6 | Встроенный принтер | наличие | наличие
|  | 1.4.7 | Термопринтер, разрешение печати по вертикали, точек на мм | 8 | 8
|  | 1.4.8 | Термопринтер, разрешение печати по горизонтали, точек на мм | 16 | 16
|  | 1.4.9 | Печать координатной сетки | наличие
|  | 1.4.10 | Носитель записи | термобумага | термобумага
|  | 1.4.11 | Вид | рулон, Z-сложение | рулон, Z-сложение
|  | 1.4.12 | Ширина рулона, мм | 110 | 110
|  | 1.4.13 | Одновременная печать отведений | 3/6; 4 ;3 отведения с дополнительным каналом ритма; 12 отведений поперек бумаги | 3-4-6-канальный электрокардиограф, 12-канальный при печати поперек бумаги
|  | 1.4.14 | Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров | наличие | наличие
|  | 1.4.15 | Тип экрана | графический цветной с сенсорной панелью | Жидкокристаллический, цветной, сенсорный
|  | 1.4.16 | Диапазон разрешения экрана, точек | 640*480 | 800*480
|  | 1.4.17 | Размер экрана по диагонали, мм | 14 | 7
|  | 1.4.18 | Количество отведений на дисплее | 3/6/12 | 3/6/12
|  | 1.4.19 | Регулирование яркости экрана дисплея | наличие | наличие
|  | 1.4.20 | Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея | наличие | наличие
|  | 1.4.21 | Определение кардиостимулятора | наличие | наличие
|  | 1.4.22 | Защита от дефибрилляции | наличие | наличие
|  | 1.4.23 | Звуковая индикация сердечного ритма с регулированием уровня звука | наличие | наличие
|  | 1.4.24 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги | наличие | наличие
|  | 1.4.25 | Встроенная память, количество ЭКГ | 100 | 10000
|  | 1.4.26 | Внешняя память | карта памяти типа microSD | -
|  | 1.4.27 | Объём памяти, Гб | 16 | -
|  | 1.4.28 | Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа | наличие | -
|  | 1.4.29 | Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ | наличие | наличие
|  | 1.4.30 | Интерпретация ЭКГ | синдромальное заключение | синдромальное заключение
|  | 1.4.31 | Графическое построение усредненных кардиоциклов с нанесением временных меток | наличие | наличие
|  | 1.4.32 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB | наличие | наличие
|  | 1.4.33 | Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 5 до 30 % | наличие | наличие
|  | 1.4.34 | Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма | наличие | наличие
|  | 1.4.35 | Автоматическое упреждение при записи, с | 1,2,3 | -
|  | 1.4.36 | Автоматический старт по таймеру, мин | от 1 до 59 | -
|  | 1.4.37 | Автоматическое выключение прибора | наличие | наличие
|  | 1.4.38 | Передача ЭКГ по сети GSM | наличие | наличие
|  | 1.4.39 | Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера | наличие | наличие
|  | 1.4.40 | Ввод данных пациента и информации о ЛПУ | наличие | наличие
|  | 1.4.41 | Автоматическое измерение элементов ЭКГ , параметры | 20
|  | 1.4.42 | Тип защиты от поражения электрическим током | CF | CF
|  | 1.4.43 | Класс защиты от поражения электрическим током | I | II
|  | 1.4.44 | Климатические условия эксплуатации:
|  | 1.4.44.1 | Температура окружающей среды, °С | от +10 до +40 | -
|  | 1.4.44.2 | Влажность, % | 95 | -
|  | 1.4.45 | Группа устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 50444-92 | 5 | -
|  | 1.4.46 | Габаритные размеры
|  | 1.4.46.1 | Длина, мм | 265 | 198
|  | 1.4.46.2 | Ширина, мм | 195 | 161
|  | 1.4.46.3 | Высота, мм | 70 | 76
|  | 1.4.47 | Масса аппарата с внутренним аккумулятором (без термобумаги и кабеля пациента), кг | 1.5 | 1.2
|  | 1.4.48 | Питание:
|  | 1.4.48.1 | От сети переменного тока напряжением, В | 242 | 220
|  | 1.4.48.2 | Встроенной (съемной) аккумуляторной батареи напряжением, в | 15 | 15
|  | 1.4.48.3 | Бортовой сети автомобиля напряжением, В | 15 | 12
|  | 1.4.49 | Время работы от съемной батареи аккумуляторов в режиме мониторирования, ч | 3 | 5
|  | 1.4.50 | Время заряда аккумуляторной батареи, ч | 5 | 3
|  | 1.4.51 | Кабель пациента электрокардиографический | наличие | наличие
|  | 1.4.51.1 | Кабель предназначен для передачи биопотенциалов сердечной деятельности человека | соответствие | соответствие
|  | 1.4.51.2 | Диапазон передачи, мВ | от 0,03 до 10 | -
|  | 1.4.51.3 | Количество проводов отведений | 10 | -
|  | 1.4.51.4 | Длина кабеля пациента, мм | 2650 | 2500
|  | 1.4.51.5 | Длина проводов пациента конечностных, мм | 1000 | -
|  | 1.4.51.6 | Длина проводов отведений грудных, мм | 800 | -
|  | 1.4.51.7 | Материал для изготовления кабеля | TRONIC-CY (LiY-CY) | -
|  | 1.4.51.8 | Размер, mm2 | 10*0,14 | -
|  | 1.4.51.9 | Ремонтопригодность:
|  | 1.4.51.9.1 | Разборные штекеры проводов отведений; | наличие | -
|  | 1.4.51.9.2 | Разборный корпус соединителя с электрокардио-графом; | наличие | -
|  | 1.4.51.9.3 | Разборный корпус c узлом защиты и коммутации проводов отведений | наличие | -
|  | 1.4.51.10 | Соединитель с электрокардиографом | типа D-Subс 15 контактами | -
|  | 1.4.51.11 | Конструкция штекера проводов отведений | контакт пружинный типа "банан" | -
|  | 1.4.51.12 | Диаметр, мм | 4 | -
|  | 1.4.51.13 | Стандартная маркировка штекеров проводов отведений в соответствии с ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 | наличие | -
|  | 1.5 | Гарантия срок эксплуатации, мес. | 12 | 12
|  | 1.6 | Техническое обслуживание и ремонт в постгарантийный период | наличие | наличие
|  | 1.7 | Комплектация
|  | 1.7.1 | Электрокардиограф | наличие | наличие
|  | 1.7.2 | Программное обеспечение для интерпретации ЭКГ | наличие | наличие
|  | 1.7.3 | Кабель пациента | 5 | 1
|  | 1.7.4 | Шнур питания сетевой | наличие | наличие
|  | 1.7.5 | Набор электродов конечностных | 2 | 1
|  | 1.7.6 | Набор электродов грудных | 2 | 1
|  | 1.7.7 | Комплект эксплуатационной документации | наличие | наличие
|  | 1.7.8 | Стартовый набор термобумаги | наличие | наличие
|  | 1.7.9 | Стартовый набор геля | 2 | 2
|  | 1.7.10 | Сумка-футляр для транспортирования | наличие | наличие